## Real_time_cykler
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Dodávka real time cykleru pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku nového real time cykleru splňujícího minimálně níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Formát bloku | Roroty na 36, 72 nebo 100 vzorků (součástí dodávky je rotor pro 36 a 72 vzorků) | vyplní dodavatel
Rychlost ohřevu | Nastavitelná min. až do 15,0 °C/s | vyplní dodavatel
Rychlost ochlazení | Nastavitelná min. až do 20,0 °C/s | vyplní dodavatel
Uniformita bloku | Maximální odchylka ± 0,02 °C | vyplní dodavatel
Rozsah teploty | Minimálně v rozsahu 35 - 99 °C po 0,02 °C/s | vyplní dodavatel
Přesnost | Minimálně ± 0,5 °C | vyplní dodavatel
Spotřební materiál | Otevřená platforma pro reagencie i spotřební materiál - možnost používat reagencie/diagnostické kity od různých dodavatelů, přístroj neváže uživatele k jedinému výrobci spotřebního materiálu (zkumavek, apod.) nebo reagencií | vyplní dodavatel
HRM | Analýza křivek tání s vysokým rozlišením (tzv. HRM), schopnost detekce SNP třídy IV (záměna A/T) pomocí HRM analýzy | vyplní dodavatel
Počet kanálů | Minimálně 5 kanálů (green, yellow, orange, red, crimson) | vyplní dodavatel
Princip | Systém rotorového formátu s termoregulací s funkcí rychlého vhánění přesně předehřátého/vychlazeného vzduchu do reakční komory | vyplní dodavatel
Ovládání | PC/notebook se softwarem a příslušenstvím potřebným k ovládání přístroje součástí dodávky | vyplní dodavatel
Software | Umožňuje analýzu získaných hrubých dat pro: absolutní kvantifikaci, relativní kvantifikaci, analýza 2 standardních křivek, delta/delta Ct, komparativní kvantifikace, analýza křivek tání, alelická diskriminace, end-point, protein melting, atd. - umožňuje import standardních křivek mezi jednotlivými analýzami | vyplní dodavatel
Hmotnost | Maximálně do 15 kg | vyplní dodavatel
Rozměry | Maximálně do 40 x 30 x 45 cm (ŠxHxV) | vyplní dodavatel
Předložení výrobcem zařízení potvrzeného dokladu o autorizovaném servisním středisku v ČR | ano | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: