## Fluorescenční_stereomikroskop
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Dodávka fluorescenčního stereomikroskopu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku nového fluorescenčního stereomikroskopu, jež bude bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Optický systém Galileo | zoom stereomikroskopu min.16 :1 | vyplní dodavatel
Stavebnicová konstrukce, ostření oboustranné hrubé i jemné, možnost nastavit tuhost hrubého ostření | rozsah ostření min. 80 mm | vyplní dodavatel
Rozsah zvětšení s objektivem | 1x min. 7x až 115x při použití okulárů 10x, změna zvětšení (zoom) plynulá i skoková na opakovatelná mezizvětšení v min. 14 krocích | vyplní dodavatel
Mikroskop musí být vybaven revolverovým otočným nosičem pro 2 objektivy umožňující výměnu objektivů a nastavení objektivu do axiální polohy pro minimalizaci vlivu stereoskopického efektu při focení. | ano | vyplní dodavatel
Objektiv PlanApochromatický | zvětšení 0,75x - 0,85× | vyplní dodavatel
Numerická apertura | min. 0,12 | vyplní dodavatel
Pracovní vzdálenost | min. 81 mm | vyplní dodavatel
Oba okuláry s dioptrickou kompenzací | zvětšení min. 10x | vyplní dodavatel
Meziočnicová nastavitelná vzdálenost v rozsahu | min. 52-76 mm | vyplní dodavatel
Tubus trinokulární, číslo zorného pole okulárů | min. FN 22 | vyplní dodavatel
Stereomikroskop musí být vybaven aperturní clonou | ano | vyplní dodavatel
Osvětlení v dopadajícím světle kruhové, uchycené na objektivu | min. 80 bilých LED diod | vyplní dodavatel
Řízení jasu | elektronické | vyplní dodavatel
Počet řízených segmentů (programovatelně vybraných skupin LED diod) | min. 8 | vyplní dodavatel
Řízení jasu | elektronické | vyplní dodavatel
Režimy práce s LED a LED segmenty | možnost minimálně následujících variant přepínání LED osvětlení mikroskopu (všechny LED, polovina, čtvrtina, dvě čtvrtiny, rotace segmentů svítících a nesvítících) | vyplní dodavatel
Pracovní vzdálenost | v rozsahu 35-120 mm | vyplní dodavatel
Výkon osvětlení při rozsvícení všech LED | Intenzita ekvivalentní,min. 150 W, halogen
Fluorescence s otočným karuselem (nosičem) excitačních a emisních filtrů. Manuální clonka - shutter Slot pro doplňkové excitační filtry | pro min. 5 filtrových sestav současně | vyplní dodavatel
Band pass emisní filtry pro GFP a RFP excitaci | ano | vyplní dodavatel
Fluorescenční LED zdroj ekvivalent bílého světla | s min.3 LEDkami | vyplní dodavatel
Připojení přes světelný vodič | délka min. 1,5 m, průměr min. 3 mm | vyplní dodavatel
Osvětlovač musí být vybaven LED moduly s použitelnými rozsahy spektra pro fluorochromy od DAPI po CY5 | použitelné spektrum od min. 365-635 nm | vyplní dodavatel
Výkon osvětlení při rozsvícení všech LED | min. 46W | vyplní dodavatel
Životnost mikroskopu udávaná výrobcem | minimálně 25 000 hodin | vyplní dodavatel
Nastavení intenzity světla | od 0 – 100% s krokem 1% | vyplní dodavatel
Manuální panel pro řízení LEDek | ano | vyplní dodavatel
Kompatibilita s objektivem ze stávající binokulární lupy DF Plapo 1X-4 (výrobce Olympus) | ano
Možnost dovybavení dalšími objektivy | se zvětšením 0,5x , 1x, 1,6× a 2× (všechny Plan Apochromáty) | vyplní dodavatel
Možnost dovybavení okuláry | 15x, 20x a 30x zvětšení | vyplní dodavatel
Adaptér pro digitální zrcadlovku | ano | vyplní dodavatel
Kompatibilita celé sestavy adeptéru se zrcadlovkou na nový mikroskop a se stávajícím vybavením laboratoře pouhým povolením aretačního šroubu bez nutnosti demontování sestavy, konkrétně s cytologickým mikroskopem CX43 (výrobce Olympus) a binokulární lupou SZX-ILLK200 (výrobce Olympus), tj. aby šlo nové fotící zařízení jednodušše přemístit a montovat na stavající mikroskop a lupu | ano | vyplní dodavatel
Příslušenství mikroskopu
Digitální fotoaparát - zrcadlovka (bude dodán jako vyměnitelná součást mikroskopu) | min. 24 Mpxl, CMOS snímač, FullHD video 30s/s | vyplní dodavatel
Nejdelší expoziční čas | min. 30 s | vyplní dodavatel
Nejkratší expoziční čas | 1/4000 s nebo kratší | vyplní dodavatel
Způsob měření expozice | Zónové, Středové, Bodové | vyplní dodavatel
ISO - minimální citlivost | ISO 100 nebo lepší | vyplní dodavatel
ISO - maximální citlivost | ISO 12800 nebo lepší | vyplní dodavatel
Rozlišení fotografií | min. 6000x4000 (pixelů) | vyplní dodavatel
Napájecí adapter pro provoz bez nabíjení akumulátoru | ano | vyplní dodavatel
Snímaní obrazu bez nutnosti užití paměťové karty karty | ano | vyplní dodavatel
Objektiv 18-55mm f/3,5-5,6 IS II | v rozsahu 18-55mm f/3,5-5,6 IS II | vyplní dodavatel
Software v českém jazyce pro ovládaní zrcadlovky | ano | vyplní dodavatel
Jednoduché měření v obraze | splňující minimálně následující parametry (možnost měření vzdálenosti mezi pozorovanými objekty, přehled intenzity fluorescence, vkládání měřítka)
Vkládání měřítka do obrazu | ano | vyplní dodavatel
Grafický a textový popis v obraze | ano | vyplní dodavatel
Úpravy jasu, kontrastu , barev a filtry zaostření výsledného snímku | ano | vyplní dodavatel
Ukládání snímků s možností volby umístění na disku, názvu, data, času a formátu uložení | ano | vyplní dodavatel
Automatické ukládání po expozici | ano | vyplní dodavatel
Živý obraz – náhled na displeji NB nebo PC | ano | vyplní dodavatel
Automatická i manuální expozice, korekce expozice | ano | vyplní dodavatel
Vyvážení bílé, vyvážení černé | ano | vyplní dodavatel
Full screen živý obraz (na celou plochu displeje) pro využití systému jako diskuzního mikroskopu | ano | vyplní dodavatel
Ořez živého i snímaného obrazu, rotace obrazu , otočení, zrcadlení | ano | vyplní dodavatel
Ukládání uživatelských nastavení profilů | ano | vyplní dodavatel
Režim živého obrazu 1:1 pro kontrolu přesnosti zaostření mikroskopu | ano | vyplní dodavatel
Automatický odečet zvětšení u mikroskopu s kódovaným zoomem | ano | vyplní dodavatel
Podpora motorizovaného ostření | ano | vyplní dodavatel
Časosběrné snímání | ano | vyplní dodavatel
Modul pro fluorescenci a skládání fluorescenčních kanálu a kombinaci s pozorováním v odraženém a nebo procházejícím světle pro sestavu | ano | vyplní dodavatel
Vytváření snímků s velkým dynamickým rozsahem (tzv. HDR). Modul HDR slouží pro snímání objektů, které není možné správně naexponovat běžnými digitálními kamerami. Vytváří snímky s velkým dynamickým rozsahem tzv. HDR (High Dynamic Range) snímky ze sérií snímků s různou expozicí. | ano | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: