## Průtokový_cytometr
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Dodávka průtokového cytometru pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání nového průtokového cytometru, jež bude bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Průtokový cytometr vybavený minimálně dvěmi excitačními lasery | 1. laser modrý: 480-490nm 2. laser fialový: 400-410nm | vyplní dodavatel
Zařízení vybavené vysokovýkonnými lasery | 1. výkon modrého laseru minimálně 150mW; 2. výkon fialového laseru minimálně 150mW | vyplní dodavatel
Zařízení umožňující plynulé nastavení výkonu každého laseru uživatelem | v rozsahu 0-100% výkonu | vyplní dodavatel
Možnost detekce minimálně 11 fluorescencí současně | 1. minimálně 5 fluorescenčních kanálů na modrém laseru; 2. minimálně 6 fluorescenčních kanálů na fialovém laseru | vyplní dodavatel
Tovární připravenost analyzátoru pro dodatečnou instalaci minimálně 5ti dalších laserů na celkově 7 laserů použitelných současně, bez nutnosti dodatečného upravování cytometru, zároveň umožňující zvýšení počtu fluorescenčních kanálů minimálně na současně měřitelných 20 fluorescencí | Možnost rozšíření až o 5 laserů o vlnových délkách: 355-375nm, 530-540nm, 560-570nm, 635-645nm, 730-740nm | vyplní dodavatel
Možnost rozšíření zařízení o další detektory fluorescence | Celkem na minimálně 20 detektorů fluorescence | vyplní dodavatel
Zařízení zabezpečující velmi vysokou citlivostí detekce fluorescence | MESF pro FITC<10 MESF pro PE<5 | vyplní dodavatel
Zařízení umožňující stanovení morfologického parametru plochy měřených objektů, umožňující výpočet průměru objektu na všech detekčních kanálech současně | ANO | vyplní dodavatel
Zařízení umožňuje měření tvaru objektů (poměr menší úhlopříčky k větší úhlopříčce), umožňující přesnou diskriminaci dubletů na základě jeho morfologie na všech detekčních kanálech současně | ANO | vyplní dodavatel
Zařízení umožňující náhled buněk v obrazové galerii během akvizice v reálném čase (k určení jejich morfologie, přesnému rozlišení dubletů a potvrzení gatingu) | ANO | vyplní dodavatel
Zařízení umožňující počítání absolutních počtů buněk bez použití počítacích partikulí | ANO | vyplní dodavatel
Akviziční rychlost zařízení | minimálně 20 000 událostí za sekundu | vyplní dodavatel
Zařízení vybavené portem pro vkládání samostatných jednotlivých zkumavek se vzorkem | ANO | vyplní dodavatel
Zařízení vybavené druhým, samostatným portem pro vkládání 96 jamkových destiček se vzorkem | ANO | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: