## Termostat
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Dodávka termostatu s řízenou atmosférou CO2 pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání nového termostatu s řízenou atmosférou CO2, jež bude bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Objem vnitřní komory termostatu | minimálně 184 litrů | vyplní dodavatel
Rozměry vnější komory | maximálně 950x663x635 mm (v x š x h) | vyplní dodavatel
Rozměry vnitřní komory termostatu | minimálně 680x540x505 mm (v x š x h) | vyplní dodavatel
Interiér vnitřní komory z nerezové oceli se zaoblenými rohy umožňující snadné čištění | ANO | vyplní dodavatel
Výsuvné perforované police z nerezové oceli, s omezením rizika překlopení a snadným vyjímáním | minimálně 4 ks, rozměr police maximálně 470x470 mm | vyplní dodavatel
Nerezová vodní nádrž v dolní části termostatu musí být snadno vyjmutelná pro snadné čištění | objem nádrže minimálně 3 l | vyplní dodavatel
Vnitřní skleněná dvířka s ohřevem | ANO | vyplní dodavatel
Možnost záměny dveří pro levou nebo pravou stranu | ANO | vyplní dodavatel
Připojení termostatu na elektrickou síť | 230V/50Hz | vyplní dodavatel
Digitální displej zobrazující hodnoty teploty a CO2 ovládaný tlačítky | ANO | vyplní dodavatel
Regulace CO2 | v rozsahu minimálně od 0-20 %, s přesností regulace minimálně +/- 0,1% | vyplní dodavatel
Regulace teploty | v rozsahu minimálně 5-50°C nad teplotou okolí, s přesností regulace minimálně +/- 0,1°C | vyplní dodavatel
Kontinuální HEPA filtrace vnitřního prostoru s prevencí křížové kontaminace | ANO | vyplní dodavatel
HEPA filtrace na vstupu CO2 | ANO | vyplní dodavatel
Horkovzdušná sterilizace bez nutnosti demontáže senzorů | teplota sterilizace minimálně 140°C | vyplní dodavatel
Přepínač lahví CO2 s automatickým přepínáním na druhou láhev při poklesu tlaku pod 0,1MPa, upozornění audiovizuálním alarmem | ANO | vyplní dodavatel
Redukční ventily pro připojení CO2 | minimálně 2ks | vyplní dodavatel
Akustický a optický alarm při otevřených dveří | ANO | vyplní dodavatel
Integrovaný záznamník s možností zasílání dat přes SMS | ANO | vyplní dodavatel
Možnost vzdáleného alarmu | ANO | vyplní dodavatel
Možnost nastavení přístupového kódu | ANO | vyplní dodavatel
Možnost rozšíření inkubátoru o monitoring vlhkosti, filtr pro organické výpary, měděný interiér | ANO | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: