## Přístroj
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Dodávka spektrálního buněčného sorteru s podporou detekce obrazu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodat nový spektrální buněčný sorter s podporou detekce obrazu, jež bude bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Počet prostorově oddělených excitačních laserů | nejméně 5 | vyplní dodavatel
Excitační laser - UV: vlnová délka | 350 +/-5nm | vyplní dodavatel
Excitační laser - UV: výkon | 25mW a více | vyplní dodavatel
Excitační laser - fialový: vlnová délka | 405 +/-5nm | vyplní dodavatel
Excitační laser - fialový: výkon | 40mW a více | vyplní dodavatel
Excitační laser - modrý: vlnová délka | 488 +/-5nm | vyplní dodavatel
Excitační laser - modrý: výkon | 90mW a více | vyplní dodavatel
Excitační laser - žluto-zelený: vlnová délka | 561 +/-5nm | vyplní dodavatel
Excitační laser - žluto-zelený: výkon | 40mW a více | vyplní dodavatel
Excitační laser - červený: vlnová délka | 635 +/-5nm | vyplní dodavatel
Excitační laser - červený: výkon | 90mW a více | vyplní dodavatel
Počet detektorů | minimálně 80 | vyplní dodavatel
Počet detektorů fluorescence | minimálně 76 | vyplní dodavatel
Detektor pro forward scatter | ano | vyplní dodavatel
Detektor pro side scatter | ano | vyplní dodavatel
Citlivost pro FITC (s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 70 MESF a méně | vyplní dodavatel
Citlivost pro PE (s tolerancí max. 10% při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) | 30 MESF a méně | vyplní dodavatel
Počet detektorů pro analýzu obrazu | minimálně 3 | vyplní dodavatel
Parametry pro analýzu obrazu | zahrnují minimálně následujíccí: Center of mass X, Center of mass Y, Correlation, Delta center of mass, Diffusivity, Eccentricity, Max intensity, Moment (long), Moment (short), Radial moment, Size a Total intensity | vyplní dodavatel
Vyhodnocovací stanice včetně softwarového vybavení pro sběr a analýzu dat včetně analýzy obrazu, řízené třídění buněk, plně automatickou kontrolu kvality provozu a ovládání zařízení včetně systému fluidiky | ano | vyplní dodavatel
1ks trvalé (seat) licence softwaru pro analýzu dat určený pro instalaci na vlastní počítačové stanici zadavatele. Software umožňuje identický způsob vizualizace a analýzy získaných dat jako software určený pro sběr a obsluhu sorteru a analýzu včetně analýzy obrazu . | ano | vyplní dodavatel
Možnost exportu datového souboru FCS 3.2 | ano | vyplní dodavatel
Sortování až 6 různých populací zároveň | ano | vyplní dodavatel
Integrované zařízení pro sortování buněk do zkumavek (s objemem 1,5ml, 2ml a 5ml); do kultivačních a mikrotitračných desek (6, 24, 48, 96 a 384 jamkových); a na podložní mikroskopické sklíčko | ano | vyplní dodavatel
Separování po jedné částici a zpětné dohledání pozice vytříděné buňky v datovém souboru akvizice (tzv. index sorting) | ano | vyplní dodavatel
Rychlost sortování – 1 populace, čistota alespoň 95% | 9000 buněk/s a více | vyplní dodavatel
Automatická ochrana již vytříděných částic při nestabilitě systému | ano | vyplní dodavatel
Systém míchání / resuspendace vstupího vzorku | ano | vyplní dodavatel
Softwarem ovládané ohřívání/chlazení vzorku NA VSTUPU | rozsah alespoň 5-40°C | vyplní dodavatel
Ohřívání/chlazení vzorku NA VÝSTUPU | ano | vyplní dodavatel
Možnost použití vyměnitelných trysek různých velikostí (v rozsahu průměrů alespoň 85-130μm) | ano | vyplní dodavatel
Plně integrované řešení pro ochranu operátorů alespoň na úrovni třídy II typu A2 biological safety cabinet (BSC). | ano | vyplní dodavatel
Obsluha přístroje pomocí PC pro vyškolené uživatele - zajištění provozu bez přítomnosti operátora (odborného specialisty provádějícího alignment optické soustavy) | ano | vyplní dodavatel
Detekce optických signálů založená na principu průtokové komory spojené se sběrnou čočkou imerzním gelem | ano | vyplní dodavatel
Instalace kompletního zařízení včetně BSC v místnosti z průchodovými dveřmi o rozměrech šířka 90 cm výška 195 cm a výškou stropu 213,6 cm | ano | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: