## Inkubátor_opakování
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Dodávka inkubátoru pro pěstování suspenzních buněk - opakování
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání nového CO2 inkubátoru s věstavěnou třepačkou pro pěstování buněk ve formě suspenze do virové laboratoře s vysokými nároky na čistotu inkubačního prostředí a minimalizaci rizik kroskontaminace pěstovaných buněk.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Externí rozměry inkubátoru max. | 67 x 68 x 105 cm | vyplní dodavatel
Vnitřní objem inkubátoru min. | 200 L | vyplní dodavatel
Váha inkubátoru max. | do 140 Kg | vyplní dodavatel
Duální sterilizační cyklus při min. 95°C a následně při min.145°C | ano | vyplní dodavatel
Nastavení vnitřní teploty v rozsahu min. | 5°C - 55°C | vyplní dodavatel
Přesnost vnitřní teploty min. | ± 0,1°C | vyplní dodavatel
Rychlost obnovení vnitřní teploty min. | 0,1°C za minutu | vyplní dodavatel
Redukční ventil pro připojení zasobní láhve CO2 a regulaci | ano | vyplní dodavatel
Přesnost kontroly CO2 min. | ± 0,1% | vyplní dodavatel
Typ sensoru CO2 | Infračervený | vyplní dodavatel
Možnost maximální relativní vlhkosti alespoň | 90% relativní vlhkost | vyplní dodavatel
HEPA filtr v inkubátoru | ano | vyplní dodavatel
Rozměry třepačky max. | 43 x 37 x 14 cm | vyplní dodavatel
Rozsah rychlosti třepání min. | 25 - 500 rpm | vyplní dodavatel
Ovládání rychlosti třepačky s krokem min. | ± 1 rpm | vyplní dodavatel
Časovač třepačky v rozsahu min. | 0,1 – 99,9 h | vyplní dodavatel
Kruhová dráha třepačky min. | 1,9 cm | vyplní dodavatel
Zvukové a vizuální alarmy třepačky | ano | vyplní dodavatel
Rozměr plošiny třepačky max. | 45 x 45 cm | vyplní dodavatel
Materiál plošiny třepačky | Nerezová ocel | vyplní dodavatel
Plošina pro třepačku - pro různé typy třepaných nádob | Univerzální | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: