## Hlub_mraz_Box_1
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Hlubokomrazící box 1
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku nového hlubokomrazícího boxu s příslušenstvím, jež bude bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Mrazící box (skříňový model)
Objem | větší než 700 litrů | vyplní dodavatel
Počet uskladnitelných krabiček | min. 550 ks | vyplní dodavatel
Maximální flexibilita uspořádání vnitřního prostoru (police s libovolně nastavitelnou roztečí) | ano | vyplní dodavatel
Alespoň 2 plnohodnotné vnitřní izolované dveře | ano | vyplní dodavatel
Trvale udržitelná teplota | -86 °C při okolní teplotě až +30 °C | vyplní dodavatel
Nastavení teploty | v rozsahu -50°C až -86°C | vyplní dodavatel
Možnost nastěhovat box dveřmi | o max. šířce 80 cm | vyplní dodavatel
Tenké vakuové izolace (VIP) | ano | vyplní dodavatel
Certifikace podle EN 93/42/EC (zdravotnický prostředek) | ano | vyplní dodavatel
Alarm funkce (vysoká/nízká teplota, otevření dveří, výpadek proudu, závada na chlazení) | ano | vyplní dodavatel
Nastavitelná hodnota alarmu (teplota, při které se spustí alarm/odešle sms nebo zapnutí záložního CO2 systému spustí alarm/odeslání sms) | ano | vyplní dodavatel
Příslušenství
Záložní CO2 back up systém pro skříně | 1 ks | vyplní dodavatel
Nezávislý telefonní hlásič výpadku boxu z důvodu změny teploty - GSM modul | alespoň 4 čísla | vyplní dodavatel
Nerezový držák pro krabičky na 1,5-2 ml mikrozkumavky šuplíkový | 1/3 kapacity boxu | vyplní dodavatel
Nerezový držák pro krabičky na 1,5-2 ml mikrozkumavky - celovysouvací, přístup z boku | 2/3 kapacity boxu | vyplní dodavatel
Plná výbava papírových krabiček | kapacita boxu, min 550 ks | vyplní dodavatel
Další
Uzamykatelnost boxu | ano | vyplní dodavatel
Energetická náročnost (spotřeba el. energie) | maximálně 14 kWh/den | vyplní dodavatel
Bezpečnostní prohlídka - kontrola stavu a funkčnosti všech součástí s výstupním protokolem po dobu trvání záruční doby (min. 1x ročně) | ano | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele:

## Hlub_mraz_Box_2
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Hlubokomrazící box 2
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodávku nového hlubokomrazícího boxu s příslušenstvím, jež bude bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Mrazící box (skříňový model)
Vnitřní objem | větší než 525 litrů | vyplní dodavatel
Počet uskladnitelných krabiček | min. 330 ks | vyplní dodavatel
Maximální flexibilita uspořádání vnitřního prostoru (police s libovolně nastavitelnou roztečí) | ANO | vyplní dodavatel
3 plnohodnotné vnitřní izolované dveře | ANO | vyplní dodavatel
Trvale udržitelná teplota | -80 °C při okolní teplotě až +32 °C | vyplní dodavatel
Nastavení teploty | v rozsahu -50 °C až -86 °C | vyplní dodavatel
Možnost nastěhovat box dveřmi | o max. šířce 80 cm | vyplní dodavatel
Tenké vakuové izolace (VIP) | ANO | vyplní dodavatel
Alarm funkce (vysoká/nízká teplota, výpadek proudu, závada na chlazení) | ANO | vyplní dodavatel
Kompatibilita se stávajícím vybavením
Kompatibilita se záložním systémem CO2/LN2, výrobce NBS Cryo Res., ser. No. N01A/0734 | ANO | vyplní dodavatel
Tři oddíly (z duvodu kompatibility se stávajícími držáky a šuplaty na krabičky) | každý šířka 65cm +/- 1cm, hloubka min. 59 cm, výška min. 42 cm | vyplní dodavatel
Další
Pull down, garantovaný pokles teploty z +25°C na -85°C za maximálně 5,4 hod (Podmínky - prázdný freezer, 230V,50Hz, laboratorní teplota okolí 22 -25°C) | ANO | vyplní dodavatel
Energetická náročnost (spotřeba el. energie) | maximálně 14 kWh/den | vyplní dodavatel
Hlučnost přístroje max. 56dB | max. 56dB | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: