## List1
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Oprava ozařovacího přístroje Chisostat na Biofyzikálním ústavu, Akademie věd České republiky, v. v. i.
Typové označení předmětu plnění
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje provedení opravy ozařovacího přístroje Chisostat.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Dodávka zdroje ionizujícího záření - technické parametry:
Uzavřený radionuklidový zdroj ionizujícího záření (dále jen "ZIZ") Co-60 | o aktivitě minimálně 150 TBq | Uvést konkrétní údaj o aktivitě v TBq: ………..……. ke dni ……………….. .
Předložení tabulky s přepočtem aktuálního dávkového příkonu ve vzdálenostech 67 a 124 cm na dobu 10 let, a to v měsíčních intervalech od 1. dne měsíce dodání nového uzavřeného radionuklidového ZIZ | ANO/NE | vyplní účastník
Technická slučitelnost se stávajícím ozařovačem Chisostat | ANO/NE | vyplní účastník
Související činnosti:
Provedení demontáže stávajícího ZIZ z ozařovače Chisostat | ANO/NE | vyplní účastník
Provedení montáže nového ZIZ do ozařovače Chisostat | ANO/NE | vyplní účastník
Zajištění veškerých činností souvisejících s naložením, odvozem, výměnou stávajícího ZIZ a dodáním nového ZIZ včetně předložení předávacích protokolů o převzetí stávajícího ZIZ od zadavatele a o předání nového ZIZ zadavateli (součástí těchto předávacích protokolů bude doklad o převzetí ZIZ do radiační správy ze strany dodavatele) | ANO/NE | vyplní účastník
Provedení přejímací zkoušky dodávaného uzavřeného radionuklidového zdroje (viz § 26 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje) | ANO/NE | vyplní účastník
Provedení zkoušky dlouhodobé stability ozařovače Chisostat v souladu s § 68 odst. 2 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a § 27 vyhlášky č. 422/2016 | ANO/NE | vyplní účastník
Požadavky na dodání dokumentace v rámci dodávky:
Předložení Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) pro nakládání se zdroji ionizujícího záření (viz § 9 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon) ze strany účastníka VZ | ANO/NE | vyplní účastník
Předložení schválení typu uzavřeného radionuklidového zdroje vydaného SÚJB (viz § 137 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon). | ANO/NE | vyplní účastník
Předložení osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje (viz § 22 + 23 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje). | ANO/NE | vyplní účastník
Předložení protokolu o přejímací zkoušce uzavřeného radionuklidového zdroje (viz § 26 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje) a v návaznosti na bod 1.1. této ZD | ANO/NE | vyplní účastník
Předložení Protokolu o přejímací zkoušce uzavřeného radionuklidového zdroje (viz § 68 odst. 2, atomový zákon a § 26 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje) a v návaznosti Protokolu o zkoušce dlouhodobé stability ozařovače Chisostat, uzavřeného radionuklidového zdroje (viz § 27 a § 28 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení) ze strany účastníka VZ. | ANO/NE | vyplní účastník
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel (účastník) dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele (účastníka):