## Mikroskop
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Dodávka invertovaného fluorescenčního mikroskopu pro Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání nového invertovaného fluorescenčního mikroskopu, jež bude bezezbytku splňovat níže uvedené technické parametry.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky účastníků pro výše uvedené plnění musí splňovat všechny níže uvedené parametry.) | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (Účastník uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena číselná hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální požadované hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "požadovaná hodnota". Účastník níže uvedené hodnoty garantuje.)
Stativ mikroskopu:
Plně motorizovaný invertovaný mikroskop s dvoupatrovou modulární konstrukcí stativu | ANO | vyplní dodavatel
Druhé patro mikroskopu možno kdykoliv přidat bez zásahu do výchozi konfigurace | ANO | vyplní dodavatel
Třetí nezávislý slot pro laserový systém HW ostření | ANO | vyplní dodavatel
Motorizovaný objektivový revolver | Minimálně s 6 pozicemi | vyplní dodavatel
Ovládaní ostření externí jednotkou s koaxiálními šrouby (mikro/makro posuv) umístitelnou libovolně dle potřeb obsluhy do volitelné vzdálenosti | Vzdálenost minimálně 2 m | vyplní dodavatel
Externí jednotka pro napájení a řízení motorových funkcí zajišťující stabilní podmínky při dlouhodobých experimentech | ANO | vyplní dodavatel
Ovládání mikroskopu pomocí externího dotykového panelu nebo pomocí softwaru. | ANO | vyplní dodavatel
Nejčastěji používané funkce možné ovládat i tlačítky na jednotce ostření, která by měla být programovatelná. | ANO | vyplní dodavatel
Dva boční výstupy pro 2 kamery současně s motorizovaným přepínáním hranolů pro dělení světla mezi okuláry a kamerou – výstup světla pouze pro okuláry, boční výstup i okuláry současně a pouze boční výstup | ANO | vyplní dodavatel
Číslo pole minimálně jednoho výstupu | Minimálně FN26 | vyplní dodavatel
Hodnota pro měnič zvětšení | Minimálně 1, 1.6 a 2x zvětšení | vyplní dodavatel
Motorizovaný stolek:
Stolek mikroskopu ovladatelný softwarem i joystickem s držáky vzorků pro více jamkové destičky | ANO | vyplní dodavatel
S držáky pro standardní sklíčka | Minimálně 4 | vyplní dodavatel
S držáky pro Petriho misky | ANO | vyplní dodavatel
Rozsah posunu | Minimálně 120x80 mm | vyplní dodavatel
Max. rychlost posunu | Minimálně 120mm/s | vyplní dodavatel
Opakovatelnost | Minimálně < 1 um | vyplní dodavatel
Rozlišení | Minimálně ≤ 0,01 um a minimálně 2 mm na otáčku (pitch) | vyplní dodavatel
Binokulární tubus:
S okuláry 10x s nastavitelnou vzdáleností okulárů a dioptrickou kompenzací rozdílu levého a pravého oka. | Pupilární vzdálenost v rozsahu minimálně 50 až 75 mm | vyplní dodavatel
Fluorescence:
Epi-fluorescenční osvětlovač s polní clonou a tzv. fly-eye optikou pro maximální homogenitu osvětlení. | ANO | vyplní dodavatel
L-shape tvar fluorescenčního osvětlovače pro ideální kompaktní půdorys mikroskopu a minimalizaci hloubky sestavy. | ANO | vyplní dodavatel
Motorizovaný držák fluorescenčních filtrů (kostek) | Minimálně 8 pozic pro fluorecenční kostky max. 0,6s nebo lepší | vyplní dodavatel
Změna sousedních pozic | Minimálně 0.6s nebo lepší
Motorizovaná závěrka | Závěrka minimálně 0.2 s zavřít/otevřít nebo lepší | vyplní dodavatel
Připojení LED zdroje k mikroskopu pomocí světlovodu | ANO | vyplní dodavatel
Motorizovaný kondenzor:
Uživatelsky osaditelné inzerty | Minimálně 7 pozic pro inzerty a volný otvor pro prosté procházející světlo, pro různé metody kako jsou BF DF DIC PH | vyplní dodavatel
Motorizovaný polarizační filtr | ANO | vyplní dodavatel
Motorizovaná aperturní clonka | ANO | vyplní dodavatel
Funkce motorizované závěrky pro odclonění procházejícího světla | ANO | vyplní dodavatel
Objektivy:
Parfokální vzdálenost | minimálně 45 mm | vyplní dodavatel
Závit RMS | ANO | vyplní dodavatel
Korekce chromatických vad | Minimálně 400-1000 nm | vyplní dodavatel
Plan apochromatický objektiv 4x | NA minimálně 0.16, pracovní vzdálenost minimálně 13 mm | vyplní dodavatel
Plan apochromatický objektiv 10x | NA minimálně 0.40, pracovní vzdálenost minimálně 3.1 mm | vyplní dodavatel
Plan apochromatický objektiv 40x imerzní, olejový | NA minimálně 1.40, pracovní vzdálenost minimálně 0.13 mm | vyplní dodavatel
Plan apochromatický objektiv 60x imerzní, olejový | NA minimálně 1.42, pracovní vzdálenost minimálně 0.15 mm | vyplní dodavatel
Plan apochromatický objektiv 100x imerzní, olejový | NA minimálně 1.45, pracovní vzdálenost minimálně 0.13 mm | vyplní dodavatel
Kamera 1:
Monochromatická | ANO | vyplní dodavatel
Typ | Minimálně sCMOS | vyplní dodavatel
Rozlišení | Minimální 2048x2048 (4.2 Mpxl), minimální velikost pixelu 6.5 x 6.5 µm, minimální efektivní plocha 13.312 mm (H) × 13.312 mm (V) | vyplní dodavatel
Kvantová účinnost (QE) | Minimálně > 82-95 % (při použití vlnové délky 560 nm) | vyplní dodavatel
Chlazení čipu - Peltier s možností chlazení vodou | Ano | vyplní dodavatel
Rychlost snímání | Minimálně 40 frames/s (plné rozlišení, standartní sken, USB 3.0, 16 bit) Minimálně 53 frames/s (plné rozlišení, standartní sken, USB 3.0, 12 bit) Minimálně 80 frames/s (plné rozlišení, standartní sken, USB 3.0, 8 bit) | vyplní dodavatel
Plná kapacita | Minimálně 30 000 elektronů | vyplní dodavatel
Dynamický rozsah | Minimálně 37 000:1 | vyplní dodavatel
Temný proud | Minimálně 0,06 elektronů/pixel při chlazení vzduchem | vyplní dodavatel
Expozice | Minimálně od 10 μs do 10 s | vyplní dodavatel
Digitalizace | Minimálně 16 bit Binning min. 2x2, 4x4 USB3 | vyplní dodavatel
Adaptér 1x pro připojení k mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel
Kamera 2:
Barevná | ANO | vyplní dodavatel
Typ | Minimálně CMOS | vyplní dodavatel
Velikost senzoru | Minimálně 1/1.8 palce | vyplní dodavatel
Rozlišení | Minimální rozlišení senzoru 6.4 Mpxl, Minimální velikost pixelu 2.4 μm × 2.4 μm, minimální rozsah expozičních časů 13 μs–15 s , minimální bitová hloubka digitalizace 10, gain minimálně v hodnotách 1-24x | vyplní dodavatel
Velikosti obrazu | Minimálně při plném rozlišení senzoru 3088 × 2076 | vyplní dodavatel
Frekvence snímkování kamery při daných rozlišeních: | Minimálně 45 fps při rozlišení 3088 × 2076 a minimálně 60 fps při full HD | vyplní dodavatel
USB 3.1 C | ANO | vyplní dodavatel
Adaptér 0.63x pro připojení k mikroskopu | ANO | vyplní dodavatel
Procházející světlo:
LED | ANO | vyplní dodavatel
Životnost | Minimálně 60 000 hodin | vyplní dodavatel
Výklopný osvětlovací sloupek procházejícího světla a uchycení kondenzoru pro manipulaci se vzorky s vestavěným držákem | Minimálně 4 filtry | vyplní dodavatel
V sestavě matný filtr pro homogenní osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
Vestavěná polní clona | ANO | vyplní dodavatel
Ergonomický ovládací prvek nastavení výšky kondenzoru umístěný frontálně mimo pracovní prostor kondenzoru s možností aretace (uložení) optimální pozice pro Koehlerovo osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
Ovládání výšky kondenzoru | Minimálně v rozsahu 88 mm | vyplní dodavatel
Fluorescenční zdroj:
LED – typ BÍLÉ SVĚTLO | ANO | vyplní dodavatel
Použitelný rozsah | Minimálně 360-770 nm | vyplní dodavatel
LED s maximy (nm) 365, 430, 475, 545, 635, 735 | ANO | vyplní dodavatel
UV mode umožňující vypnout UV LED pokud není požadováno UV světlo s cílem chránit citlivé vzorky a prodloužit životnost světelného vodič | ANO | vyplní dodavatel
Rychlá odezva řízení LED | Minimálně 100μs TTL / 1ms | vyplní dodavatel
Intenzita LED světla | Nastavitelná minimálně s krokem 1% | vyplní dodavatel
Životnost | Minimálně 25000 hodin | vyplní dodavatel
Světlovod 3 MM PRŮMĚR, 1,5 m , | Minimálně 3 mm průměr | vyplní dodavatel
Délka světlovodu | Minimálně 1.5m | vyplní dodavatel
Kolimátor pro mikroskop | ANO
Sada filtrů a multichroického zrcadla a držáku pro motorizovaný karusel pro snímání | Minimálně DAPI, FITC, Cy3, Cy5, Cy7 specifické s uzkým profilem emisního filtru pro skládání obrazu | vyplní dodavatel
PC pracovní stanice:
Procesor | Minimálně 16 jádrový s minimální hodnotou 60 000 bodů PassMark | vyplní dodavatel
Paměť | Minimálně 128 GB ECC RAM DDR5 | vyplní dodavatel
DISK SSD pro operační systém | Minimálně | vyplní dodavatel
DISK SATA HDD pro data | Minimálně 8TB | vyplní dodavatel
Nesdílená grafická karta | Minimálně NVIDIA RTX, minimum 6000 CUDA jader | vyplní dodavatel
DVD-RW mechanika, klávesnice a optická myš | ANO | vyplní dodavatel
OS Microsoft Windows | Minimálně 11 Professional 64bit ENG | vyplní dodavatel
Zákaznická podpora PC stanice | Minimálně 3 roky podpory NBD Onsite (Next Business Day) - oprava u zákazníka následující pracovní den | vyplní dodavatel
Monitor:
Rozměry | Minimálně 34“ širokoúhlý (21:9) zakřivený monitor | vyplní dodavatel
IPS panel s rozlišením | Minimálně 3440x1440 pix | vyplní dodavatel
Kontrast | Minimálně 1000:1 | vyplní dodavatel
Jas | Minimálně 300 cd/m2 | vyplní dodavatel
Odezva min 5 ms min | Minimálně 5 ms min | vyplní dodavatel
Konektory | Minimálně 1x | vyplní dodavatel
DisplayPort 1xUSB 3.2 a 1x HDMI | ANO | vyplní dodavatel
Software pro snímání obrazu, analýzu a kompletní řízení mikroskopu a kamery s moduly:
Multipoziční snímání umožňující označení několika pozic na sklíčku a následné uživatelem definované snímání bez obsluhy | ANO | vyplní dodavatel
Software licence | Minimálně 2 licence | vyplní dodavatel
Licence 1 pro PC s kamerou a mikroskopem | ANO | vyplní dodavatel
Licence 2 pro PC s analýzou obrazu , AI Deep Learning modulem a dekonvolucí | ANO | vyplní dodavatel
Kompletní a intuitivní řízení kamery a mikroskopu při všech modech snímání | ANO | vyplní dodavatel
Možnost časosběrného multidimenzionálního snímání v různých fluorescenčních kanálech , v XYZ prostoru a v čase | ANO | vyplní dodavatel
Čtení a ukládání snímků ve formátu .vsi s plnou kompatibilitou se systémem Scan R z vybavení ústavu IBP | ANO | vyplní dodavatel
Manuální analýza a měření obrazu | ANO | vyplní dodavatel
Analýza fází, plnohodnotné hodnocení morfologických, densitometrických a kolorimetrických parametrů definovaných manuálně | ANO | vyplní dodavatel
Makro programování:
Dávkové zpracování (“batch”) obrazů a dat | ANO | vyplní dodavatel
Analýzy kinetiky fluorescence, kolokalizace, deblurring, live deblurring | ANO | vyplní dodavatel
Objektově orientované grafické programování bez nutnosti tvorby maker nebo znalosti programovacích jazyků | ANO | vyplní dodavatel
Deep focus Imaging DFI – automatické sloučení několika obrázků v ose Z do výsledného obrazu s velkou hloubkou pole včetně online interaktivního režimu | ANO | vyplní dodavatel
Whole Slide Imaging – automatické vytvoření výsledného obrazu z několika zorných polí v rovině XY a možnost kombinace této funkce s funkcí DFI včetně online interaktivního režimu skládání tvorba videa ve formátu AVI z obrázků z časosběrných experimentů | ANO | vyplní dodavatel
Možnost nahrávání videa jak s kompresí tak v plném rozlišení | ANO | vyplní dodavatel
Filtry pro optimalizaci kontrastu, inverzi obrazu, nastavení intenzity a RGB | ANO | vyplní dodavatel
Možnosti vkládání poznámek a textu, tvarů do obrázku | ANO | vyplní dodavatel
Možnosti aritmetických operací ke kalibraci intenzity jednotlivých kanálů | ANO | vyplní dodavatel
Nastavení dynamických markerů během časosběrného snímání | ANO | vyplní dodavatel
Modelace 3D obrazu a pokročilé filtry pro detekci hran | ANO | vyplní dodavatel
Měření délek, úhlů, čtverců, kruhů, elips a polygonů, čar a křivek | ANO | vyplní dodavatel
Interaktivní měření v živém obraze | ANO | vyplní dodavatel
Modul plnohodnotné automatické analýzy obrazu na principu prahování ( treshold) jak v barevném tak černobílem režimu | ANO | vyplní dodavatel
Automatické vyhodnocení morfologických , densitometrických a kolorimetrických parametrů obrazu a to i v multidimensionálním formátu | ANO | vyplní dodavatel
Analýza automaticky nebo manuálně definovaných regionů zájmu i jednotlivých celých snímků | ANO | vyplní dodavatel
Analýza obrazu založená na modelech vytvořených metodami Neuronovych sítí DNN a hlubokého učení AI DL | ANO | vyplní dodavatel
Přenos výsledků, grafů a dat do standardních programů | Minimálně Excel | vyplní dodavatel
Modul pro spektrální unmixing, který umožní oddělení příspěvků různých fluorochromů k celkovému signálu v každém barevném kanálu a redistribuci různé intenzity barev tak, aby se zlepšilo spektrální rozlišení kanálů | ANO | vyplní dodavatel
Deblurring a modul pravé 2D iterativní dekonvoluce s využitím GPU | ANO | vyplní dodavatel
Deblurring a modul pravé 3D iterativní dekonvoluce s využitím GPU | ANO | vyplní dodavatel
Umělá inteligence:
Hluboké učení AI Deep Learning DNN | ANO | vyplní dodavatel
Modul hluboké neuronové sítě umožňující identifikaci různých objektů jako jsou buňky, buněčné struktury nebo proteinové spoty | ANO | vyplní dodavatel
Možnost uživatelů vytvářet vlastní modely založené na architektuře U-Net Deep Convolutional Neural Networkshluboké konvoluční neuronové sítě (DNN) | ANO | vyplní dodavatel
Software umožní trénovat modely AI pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí (DNN) | Minimálně na architektuře s 32 mapami prvků v první konvoluční vrstvě, lokální normalizace kontrastu a optimalizaci pomocí ADAM (Adaptive Moment Estimation) a SoftMax (Cross Entropy with SoftMax) výpočtu ztráty křížové entropie | vyplní dodavatel
Možnost provádění hlubokého učení bez nutnosti nahrávání dat do cloudu (kvůli ochraně duševního vlastnictví, rychlosti a snadnému použití) | ANO | vyplní dodavatel
Možnost modelů DNN provádět sémantickou segmentaci (přiřazení pixelů třídě) | ANO | vyplní dodavatel
Možnost modelů DNN provádět instanční segmentaci dotýkajícíchn se objektů (segmentaci celého jednotlivých objektu v rámci třídy) | ANO | vyplní dodavatel
Možnost softwaru generovat základní pravdy ručními anotacemi a automatickými anotacemi (tj. importem masek generovaných klasickou segmentací ( prahováním) která musí být součástí nabízeného řešení) | ANO | vyplní dodavatel
Pro ruční anotaci poskytnutí samostatného softwaru v neomezeném počtu licencí pro všechny uživatele | ANO
Možnost modelů DNN klasifikovat objekty do tříd (tj. stejná DNN musí umět identifikovat objekty patřící k různým třídám). | ANO | vyplní dodavatel
Možnost uživatele ukládat vygenerované modely umělé inteligence pro různé aplikace a vyměňovat je s ostatními uživateli s kompatibilními systémy a se systémem ScanR z vybavení ústavu IBP | ANO | vyplní dodavatel
Možnost použití natrénovaných modelů AI bez podmiňování přítomností vlastního modulu AI DLL | ANO | vyplní dodavatel
Možnost adaptace DNN na různá zvětšení (např. pokud je model trénován s objektivem 20x, může být úspěšně aplikovaný i na snímek pořízený objektivem 40x). | ANO | vyplní dodavatel
Předem natrénované modely DNN pro detekci jader, celých buněk a spotů | Minimálně 3 (pro detekci jader, celých buněk a spotů) | vyplní dodavatel
Možnost spustit modely DNN v živém obrazu | ANO | vyplní dodavatel
Antivibrační deska pro mikroskop | Minimální rozměry 900x750 cm | vyplní dodavatel
Dodavatel (učastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Dodavatel dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
Podpis Dodavatele: